Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Dodávka měřícího vozu na analýzu kvality ovzduší

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace

Kompletní předmět plnění, kterým je dodávka 1 ks nového a nepoužitého měřícího vozu určeného k imisnímu monitoringu ovzduší. 1 ks měřícího vozu bude osazen integrálně zabudovaným automatickým čítačem částic - prachoměrem PMx, referenční sampler pro měření PM10 / PM2,5 podle normy EN 12341 a EN 14907, meteosystémem a sadou analyzátorů NOx, modulu pro měření NH3 a systému pro sběr a zpracování dat.

Součástí předmětu plnění bude rovněž instalace stávajícího analyzátoru v majetku zadavatele, kterým je analyzátor 03 od výrobce HORIBA.

Nově pořizovaná technika (prachoměr, vzorkovací zařízení, meteosystém a sada analyzátorů Nox a NH2) bude umožňovat zasílání naměřených hodnot do řídícího systému zadavatele prostřednictvím GPRS komunikace, vzdálené ovládání a nastavení všech funkcí z centrální stanice, vzdálenou regulaci, obsluhu, vzdálený restart, vzdálenou aktivaci a deaktivaci měřících a provozních činností z centrální stanice, vzdálené stahování uložených dat.

Nově pořizovaná technika (prachoměr PM a sada analyzátorů Nox, NH3) splňuje podmínky pro poskytování dat do databáze ISKO.

Nově pořizovaná technika (prachoměr PMx, vzorkovací zařízení, meteosystém a sada analyzátorů NOx a NH3) je integrovatelná (připojitelná) ke stávajícímu systému sběru a zpracování naměřených dat zadavatele. V rámci realizace předmětu plnění zajistí zhotovitel připojení nově pořizované techniky ke stávajícímu systému sběru a zpracování naměřených dat zadavatele, včetně připojení a konfigurace staničního softwaru a centrální stanice.

Měřící vůz, jakožto jednotný technologický celek, splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a ihned po dodání bude způsobilý k použití v projektech zaměřených na identifikaci původců znečištění, bude umožňovat vzdálenou správu veškerého měřícího vybavení za účelem provádění delších časových snímků sledovaných lokalit bez nároků na fyzickou přítomnost obsluhy měřícího vozu a bude splňovat minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky.

Součástí dodávky měřícího vozu bude bezplatné zaškolení minimálně 2 zaměstnanců zadavatele v obsluze, zajištění dopravy do místa určení, včetně pojištění v rámci dopravy, cla a balného, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, ověření bezchybného chodu zkušebním provozem v délce 5 pracovních dní, poskytování bezplatného záručního servisu a likvidace obalů a odpadu.

## MĚŘÍCÍ VŮZ VČETNĚ INTEGRÁLNĚ ZABUDOVANÉHO AUTOMATICKÉO ČÍTAČE ČÁSTIC, PRACHOMĚRU, METEOSYSTÉMU, LVS A SADY ANALYZÁTORŮ – NOx, NH3

V rámci veřejné zakázky pod názvem „Měřící vozy“ bude dodán 1 ks nového nepoužitého měřícího vozu tvořeného užitkovým vozem, o nosnosti do 1 368 Kg se vznětovým motorem, vestavbou a nástavbou umožňující instalaci a provoz techniky pro imisní monitoring ovzduší včetně do měřícího vozu vestavěné a s ostatními částmi měřícího vozu integrálně zabudované (integrované) techniky pro imisní monitoring ovzduší, složené z: 1 ks prachoměru PMx, vzorkovacího zařízení, 1 ks meteosystému a sady analyzátorů – 1 ks analyzátoru NOx a NH3

Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky (povolená tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10 % za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent):

### Užitkový vůz

| Požadovaný parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Kategorie | N1 v provedení furgon |
| b) | Nosnost | od 1 350 kg |
| c) | Rozměry | L1H1P2 |
| d) | Minimální objem nákladového prostoru | 8 m3 |
| e) | Motor | vznětový |
| f) | Zdvihový objem | min. 2198 cm3 |
| g) | Výkon | min. 110 kW |
| h) | Pohon | min. přední |
| i) | Převodovka | manuální, 6-ti stupňová (vpřed) |
| j) | Pohonné hmoty | motorová nafta |
| k) | Objem palivové nádrže | min. 60 l |
| l) | Zadní dveře | křídlové, neprosklené |
| m) | Boční dveře | posuvné, na pravé straně, neprosklené |
| n) | Imobilizér a centrální zamykání |  |
| o) | Vnitřní samostatné osvětlení kabiny řidiče |  |
| p) | Samostatná poloautomatická klimatizace pro regulaci teploty v kabině řidiče s prachovým a pylovým filtrem a ukazatelem venkovní teploty |  |
| q) | 3 sedadla v kabině řidiče |  |
| r) | Airbag řidiče |  |
| s) | Sklopná zrcátka |  |
| t) | ABS, EBA, ESP, ASR |  |
| u) | Palubní počítač |  |
| v) | Zesílené odpružení zadní nápravy: | 2 listová péra |
| w) | Souprava nářadí pro příslušný typ motorového vozidla |  |
| x) | Zákonné vybavení |  |
| aa) | Další požadavky | - maximální spotřeba motorové nafty pro kombinovaný provoz (dle vyhlášky č. 173/2016 Sb.) při celkové hmotnosti vozidla nad 3001 kg : maximálně 8,5 l / 100 km, - dle vyhlášky č. 173/2016 Sb. splňuje emisní limity ve výfukových plynech stanovené emisní normou EURO 6 při výkonu motoru od 81 kW do 120 kW včetně a nejvyšší přípustnou hmotností, která nepřevyšuje 3500 kg |
| ab) | Záruční lhůta | min. 24 měsíců bez omezení počtu ujetých km |

| Nabízený výrobek (uvést název produktu) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

### Vestavba a nástavba pro měřící vůz umožňující instalaci a provoz veškeré techniky pro imisní monitoring ovzduší (zařízení):

| Požadovaný parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Podlaha | 2 cm izolace, OSB deska, lino vysoce odolné vůči mechanickému poškození |
| b) | Izolace stěn, stropu a podlahy | tepelná izolace stěn a stropu – min. 2 cm, dveře obytného prostoru a nosníky – min. 1 cm; Materiál: světle foliovaná obkladová překližka nebo plast |
| c) | Další součásti vestavby | výztuha pro kotvení rozvaděčů, osazení voděodolných střešních průchodek pro všechny sondy a prostupy skrze střechu, vytmelení spojů a nerovností, vysilikonování spár |
| d) | Střešní klimatizace | min. chladící výkon 2,7 kW, topící výkon min. 300 W; Klimatizace s topením musí zajistit stálou optimální provozní teplotu pro analyzátory 24 °C ± 2 °C. Klimatizace musí být řízena termostatem. Zařízení musí být přizpůsobeno ke kontinuálnímu provozu během celého roku 365 dní a 24 hodin denně. |
| e) | Elektroinstalace, rozvaděč, revizní zpráva, osvětlení | - vnitřní rozvody elektřiny musí splňovat příslušné ČSN, - napájení 3x400/230 V s ochranou před úrazem elektrickým proudem proudovým chráničem, přepěťovou ochranou a s kontinuálním měřením napětí ve všech 3 fázích napájení, - elektrický systém musí být rozdělen do několika nezávislých obvodů se samostatnými jističi pro monitorovací zařízení, odběrová zařízení, systém sběru a zpracování dat, klimatizace, apod., - elektrický rozvaděč v měřícím voze musí být vybaven jističi, pojistkami a 4 záložními elektrickými zásuvkami, nad rámec standardní měřící techniky, - podružné měření elektrické energie, - systém musí umožňovat automatické spuštění všech zařízení bez zásahu obsluhy po ukončení výpadku napětí, - prostor kontejneru musí být vybaven vnitřním osvětlením s intenzitou minimálně 500 Lux, - elektrické rozvody musí být umístěny v lištách, které umožňují snadný přístup k těmto rozvodům, - revizní zpráva k elektroinstalaci (při dodání vozidla). |
| f) | Svorkovnice pro připojení uzemnění |  |
| g) | Přípojné kabely o délce 50 m na navíjecím bubnu pro 220 V a 400 V | min. 2 ks |
| h) | Venkovní přípojka na 230 V a 400 V – napojena na rozvaděč s proudovým chráničem |  |
| i) | Interiérová trakční baterie | 48 Vss / 230 VAC dobíjení při jízdě nebo připojení na 220 V |
| j) | 2 ks 19´´ stojanů na analyzátory | včetně polic pro analyzátory |
| k) | Stolek, židle, zásuvková skříňka pro obsluhu |  |
| l) | Držák kalibračních lahví | pro 3 ks 10 l kalibračních lahví |
| m) | Alarm stanice | měřící vůz musí být vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem proti neoprávněnému vniknutí (včetně pohybového čidla uvnitř stanice a magnetického čidla na střeše stanice) a požárním alarmem; alarmy budou mít vizuální a zvukovou signalizací a současně automaticky odešlou signál na centrální stanici, včetně zaslání SMS zprávy na vybrané mobilní telefony |
| n) | Uvnitř nákladového prostoru budou připraveny prostory pro pevné uchycení vysokoobjemového a středněobjemového odběrového zařízení a automatického čitače částic, včetně průchodky skrze střechu (vč. záslepky pro období, kdy nebudou uvedená zařízení ve stanici), které budou ve voze používány podle potřeby |  |
| o) | Hasicí přístroj s držákem |  |
| q) | Dodavatel zajistí kompletní montáž všech nových zařízení do měřících vozů, včetně meteorologického stožáru a sond, které budou prostupovat skrze střechu vozidla. |  |
| r) | Všechna zařízení v měřícím voze musí být pevně přichycena k podlaze, stěně či ke stropu, aby při jízdě nemohlo dojít k jejich uvolnění |  |
| s) | Vypracování technické dokumentace k vestavbě a nástavbě pro měřící vůz |  |
| t) | Záruční lhůta | min. 24 měsíců |

| Nabízený výrobek (uvést název produktu) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

### Vestavěná a s ostatními částmi měřícího vozu integrálně zabudovaná (integrovaná) technika pro imisní monitoring ovzduší:

#### Prachoměr PMx

Umožní simultánní a kontinuální měření prašného aerosolu – frakce PM10, PM2.5, PM1, PM4 a TSP a koncentraci částic (počet částic) na jednotku objemu, s odběrovou hlavou umožňující měření všech požadovaných parametrů

| Požadovaný parametr |  |
| --- | --- |
| Metoda měření | optická, rozptyl světla |
| Rozsahy | nastavitelné uživatelem |
| Mez detekce | 5 µg PM10/ m3 a lepší |
| Celkový certifikovaný rozsah (hmotnostní koncentrace) | 0-10 000 μg/m3 |
| Celkový rozsah (koncentrace částic) | min. 0-20 000 částic/cm3 |
| Velikostní rozsah měřených částic | minimálně 0,2 – 10 µm |
| Počet velikostních kanálů | minimálně 30 kanálů na měřící rozsah |
| Plně automatický, on-line přenos datových souborů | zasílání naměřených hodnot do existující centrální stanice zadavatele prostřednictvím GPRS komunikace. Vzdálené ovládání a nastavení všech funkcí z centrální stanice, vzdálená regulace, obsluha, vzdálený restart, vzdálená aktivace a deaktivace měřících a provozních činností z centrální stanice, vzdálené stahovaní uložených dat |
| Časové rozlišení | 10 s – 24 hod. |
| Zabudování do stanice | 19‘‘ verze do racku |
| Průměrování dat | nastavitelné |
| Datový výstup | Ethernet, RS232 a/nebo RS422 a/nebo RS485 |
| Displej | grafický LCD displej nebo dotykový displej se zobrazováním naměřených hodnot, alarmů a chyb analyzátoru |
| Analyzátor musí umožňovat manuální kalibraci nebo její kontrolu v místě měření. Provedení kalibrace nenaruší kontinuitu měření (nebudou narušeny hodinové průměry) | uchazeč popíše v nabídce způsob provedení kalibrace. |
| Umožňuje provádět kontrolu přepočítavacích kalibračních faktorů referenční metodou, tj. gravimetrií. |  |
| Splňuje podmínky pro poskytování dat do databáze ISKO |  |
| Certifikace o úspěšném provedení testu ekvivalence pro stanovení hmotnostní koncentrace aerosolových částic PM10 a PM2.5 | podle norem ČSN EN 12341, ČSN EN 15267-1, ČSN EN 15267-2 |
| Připojení zařízení k systému sběru a zpracování dat | dodavatel zajistí připojení nového prachového analyzátoru ke stávajícímu systému sběru a zpracování naměřených dat Zadavatele, včetně připojení a konfigurace staničního softwaru a centrální stanice |
| Požadovaný počet ks zařízení | 1 |
| Záruční lhůta | min. 24 měsíců |

| Nabízený výrobek (uvést název produktu) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

#### Sampler pro odběr prašného aerosolu

Referenční sampler pro měření PM10 / PM2,5 podle normy EN 12341 a EN 14907. Měření PAU podle normy ISO 12884, dostupné se speciálními PUF kazetami (dle European Directive 2004/107/EC).

Technická data:

• Regulace průtoku s přesnými regulátory průtoku (2% přesnost)

• Flexibilní nastavení rozsahu průtoku (3 - 12 l / min)

• Snadno ovladatelné zařízení určené pro sledování mezinárodních standardů

• Jednoduchý a nákladově efektivní způsob vzorkování

• Přepočet na referenční podmínky

• Řízený mikroprocesorovou jednotkou

• Uživatelské ovládání přes tablet nebo chytrý telefon (podporované OS Android)

• Dálkové ovládání přes Bluetooth

• Vestavěné kalibrační funkce

• Filtry o průměru 47 až 50 mm, PUF 45 x 50 mm

• Zaznamenávání všech parametrů a událostí do vnitřní paměti

• Jednoduché a nízké nároky na údržbu

• Kompaktní kryt s krytím IP55, 400 x 450 x 200 mm bez panelů

• Nízká hmotnost (maximálně 23 kg)

• Provozní teplota: -20 až 40 ° C

• Extrémně nízká spotřeba energie

| Nabízený výrobek (uvést název produktu) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

#### Meteosystém

Tvořený těmito meteorologickými zařízeními: meteorologickým stožárem, čidlem směru a rychlosti větru, kombinovaným čidlem pro měření teploty a vlhkosti vzduchu, čidlem pro měření tlaku vzduchu, čidlem na měření intenzity slunečního záření - umožňující souběžné měření výše uvedených meteorologických parametrů.  Čidla budou umístěna na 10 m pneumatickém teleskopickém meteorologickém stožáru ve standardních výškách:

| Požadovaný parametr |  |
| --- | --- |
| Dálková správa a přenos dat | zasílání naměřených hodnot do existující centrální stanice zadavatele prostřednictvím GPRS komunikace. |
| Určen pro instalaci do mobilní monitorovací stanice |  |
| Rozsahy použití pro klimatické podmínky v ČR | klimatické podmínky na území ČR, celoroční použití v klimatických podmínkách na území ČR při venkovních teplotách od – 30°C až do + 40°C |
| Připojení všech meteorologických čidel k systému sběru a zpracování dat | dodavatel zajistí připojení všech meteorologických čidel ke stávajícímu systému sběru a zpracování naměřených dat Zadavatele, včetně připojení a konfigurace staničního softwaru a centrální stanice |
| Požadovaný počet ks zařízení | 1 |
| Záruční lhůta | min. 24 měsíců |
| Meteorologický stožár |  |
| Pneumatický, teleskopický, pevně připevněný k mobilní měřící stanici | včetně automatické ovládací jednotky umístěné uvnitř stanice |
| Vybaven držáky všech dodávaných meteorologických čidel |  |
| Napájecí a jiné kabely vedeny vnitřkem stožáru |  |
| Výška vysunutého stožáru | 10 m |
| Materiálové provedení | nerez nebo jiný nerezavějící kov |
| Čidlo směru a rychlosti větru |  |
| Princip měření | ultrasonický |
| Kontinuální měření směru a rychlosti větru |  |
| Umístění | v 10 m nad povrchem |
| Rozsah měření | 0,2 m/s až 60 m/s |
| Přesnost měření rychlosti větru | ±2% |
| Rozlišení | 0,01 m/s |
| Přesnost měření směru větru | ±3° |
| Rozlišení | 1° |
| Kombinované čidlo pro měření teploty a vlhkosti vzduchu |  |
| Typ čidel | Pt100 (teplota) a kapacitativní (vlhkost) |
| Umístění | v radiačním krytu cca 2 m nad povrchem |
| Rozsah měření teploty | -30°C až +50°C |
| Přesnost měření teploty | ±0,4°C |
| Rozlišení | 0,1°C |
| Rozsah měření vlhkosti | 10 až 100% relativní vlhkosti |
| Přesnost měření vlhkosti | ±3% |
| Čidlo pro měření tlaku vzduchu |  |
| Měřící rozsah | 800 – 1060 hPa |
| Přesnost | ±1 hPa |
| Čidlo na měření intenzity slunečního záření |  |
| Měřící rozsah | 0 - 1200 W/m2 |
| Spektrální rozsah | 310 – 2800 nm |
| Přesnost měření (denní) | ±10% |

| Nabízený výrobek (uvést název produktu) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

#### Analyzátor NOx

Umožní souběžné stanovení NO/NO2/NOx

| Požadovaný parametr |  |
| --- | --- |
| Požadavky na normy | ČSN EN 14211 – certifikát (type approval) je třeba přiložit k nabídce |
| Metoda měření | chemiluminiscenční |
| Modul pro měření NH3 |  |
| Plně automatický, on-line |  |
| Měřící jednotky | ppb a µg/m3 |
| Možnost dálkové správy, přenosů dat a připojení do sítě | zasílání naměřených hodnot na existující centrální stanici zadavatele prostřednictvím GPRS komunikace. Vzdálené ovládání a nastavení všech funkcí z centrální stanice, vzdálená regulace, obsluha, vzdálený restart, vzdálená aktivace a deaktivace měřících a provozních činností z centrální stanice, vzdálené stahovaní uložených dat |
| Zabudování do stanice | 19‘‘ verze (kolejnice s pojistkou) |
| Provozní rozsah teploty | 5° – 40°C |
| Měřící rozsahy | 0-0.05 / 0.1/ 0.2 / 0.5 /1 / 2 / 5 / 10 / 20 ppm, nastavitelné uživatelem |
| Dolní detekční limit | ≤0,4 ppb |
| Linearita | ±1% z rozsahu |
| Drift nuly | < 0.5 ppb / 24 h & 1 ppb / 7 days |
| Span drift | < 0.5 % / 24 h & 1 % / 7 days |
| Možnost ukládání dat do interní paměti (minimálně měsíční kontinuální měření) | interní paměť analyzátoru s kapacitou pro uložení dat v objemu měsíčního kontinuálního měření |
| Datový výstup | Ethernet, RS232 |
| Splňuje podmínky pro poskytování dat do databáze ISKO |  |
| Připojení zařízení k systému sběru a zpracování dat | dodavatel zajistí připojení nového analyzátoru a zpracování naměřených dat zadavatele, včetně připojení a konfigurace staničního softwaru a centrální stanice |
| Požadovaný počet ks zařízení | 1 |
| Záruční lhůta | min. 24 měsíců |

| Nabízený výrobek (uvést název produktu) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

- modul NH3

Modul pracující v kombinaci s NOx analyzátorem

| Metoda měření | chemiluminiscenční |
| --- | --- |
| Plně automatický, on-line |  |
| Měřící jednotky | ppb a µg/m3 |
| Možnost dálkové správy, přenosů dat a připojení do sítě | zasílání naměřených hodnot na existující centrální stanici zadavatele prostřednictvím GPRS komunikace. Vzdálené ovládání a nastavení všech funkcí z centrální stanice, vzdálená regulace, obsluha, vzdálený restart, vzdálená aktivace a deaktivace měřících a provozních činností z centrální stanice, vzdálené stahovaní uložených dat |
| Zabudování do stanice | 19‘‘ verze (kolejnice s pojistkou) |
| Provozní rozsah teploty | 5° – 40°C |
| Měřící rozsahy | 0-0.05 / 0.1/ 0.2 / 0.5 /1 / 2 / 5 / 10 / 20 ppm, nastavitelné uživatelem |
| Dolní detekční limit | ≤0,4 ppb |
| Linearita | ±1% z rozsahu |
| Drift nuly | < 0.5 ppb / 24 h & 1 ppb / 7 days |
| Span drift | < 0.5 % / 24 h & 1 % / 7 days |
| Možnost ukládání dat do interní paměti (minimálně měsíční kontinuální měření) | interní paměť analyzátoru s kapacitou pro uložení dat v objemu měsíčního kontinuálního měření |
| Datový výstup | Ethernet, RS232 |
| Splňuje podmínky pro poskytování dat do databáze ISKO |  |
| Připojení zařízení k systému sběru a zpracování dat | dodavatel zajistí připojení nového analyzátoru a zpracování naměřených dat zadavatele, včetně připojení a konfigurace staničního softwaru a centrální stanice |
| Požadovaný počet ks zařízení | 1 |
| Záruční lhůta | min. 24 měsíců |

| Nabízený výrobek (uvést název produktu) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

### Specifické požadavky

V rámci dodávky bude poskytnuto:

- zprovoznění systému pro sběr a správu dat, vč. Instalace SW

- uživatelskou dokumentaci (návod k obsluze) v českém jazyce – 1x v elektronické podobě na CD a 1x v tištěné podobě

- technickou dokumentaci výrobce v českém jazyce – 1x v elektronické podobě na CD a 1x v tištěné podobě

- originály prohlášení o shodě k prachoměru, vzorkovacímu zařízení, meteosystému a sadě analyzátorů NOx a NH3

- doklady o provedení vstupní kalibrace výrobcem k prachoměru PMx, vzorkovacímu zařízení –a meteosystému

- doklady o provedení vstupní kalibrace sady analyzátorů NOx a NH3v akreditované kalibrační laboratoři imisí

- předávací protokol včetně příslušných revizních zpráv, dodací list a záruční list

- protokol o zaškolení obsluhy

Dodavatel musí disponovat stabilním servisním zařízením s dostatečným počtem (min. 3) servisních techniků proškolených jednotlivými výrobci pro servis vestavby a nástavby pro měřící vůz umožňující instalaci a provoz veškeré techniky pro imisní monitoring ovzduší (zařízení), prachoměru PMx, vzorkovacímu zařízení, meteosystému a sadě analyzátorů NOx a NH3.

| Nabízený výrobek (uvést název produktu) | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |

Uchazeč potvrzuje, že veškeré komponenty tvořící technologický celek měřícího vozu splňují minimální technické parametry uvedené v této příloze zadávací dokumentace.

V (doplnit) dne (doplnit)

Jméno a podpis statutárního zástupce uchazeče