Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Dodávka vědeckého astronomického dalekohledu

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace

Předmětem dodávky je dodání sestavy vědeckého astronomického dalekohledu pro Slezskou univerzitu v Opavě (Fyzikální ústav). Sestava se bude skládat z těchto položek:

- hlavní zrcadlový dalekohled,

- plně robotická montáž dalekohledu umožňující kompletní ovládání  dalekohledu i stávající kopule po internetu „na dálku“,

- vědecká kamera vč. vybavení.

Uvedená sestava bude umístěna ve stávající astronomické observatoři Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě na Bezručově nám. 13 v Opavě.

Rozměry dodávaných zařízení musí respektovat půdorysné a výškové rozměry observatoře, které jsou stanoveny projektovou dokumentací „Modernizace infrastruktury objektu Bezručovo nám. 13, Opava, Astronomická observatoř“ zpracované v roce 2015, která je součástí této přílohy zadávací dokumentace (dva .pdf soubory).

Součástí dodávky vědeckého astronomického dalekohledu bude dodávka a montáž všech zařízení do astronomické observatoře, bezplatné zaškolení minimálně 2 zaměstnanců zadavatele v obsluze, zajištění dopravy do místa určení, včetně pojištění v rámci dopravy, cla a balného, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, ověření bezchybného chodu a poskytování bezplatného záručního servisu a likvidace obalů a odpadu.

## Hlavní zrcadlový dalekohled

Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky (povolená tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10 % za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent):

- pro velikost dalekohledu jsou dány maximálními rozměry, které umožní instalaci do stávající observatoře (dle projektové dokumentace, příloha č. 3 zadávacího dokumentace)

- zrcadlový dalekohled konstrukce Newton

- průměr zrcadla 450 – 460 mm (18")

- ohnisko 1650 – 1750 mm (světelnost f/3.7 až 3.8)

- přesnost optických ploch > 0.98 (Strehl)

- tubus lehký, karbonový

- vestavěný ventilátor pro rychlejší vyrovnání teplotního rozdílu s okolím

- 3" okulárový výstup s elektronickým zaostřováním - řídící systém plně kompatibilní s platformou ASCOM

- 3” korektor obrazového pole případně korektor/reduktor, zajišťující plně korigované obrazové pole o průměru > 42mm

- vzdálenost obrazové roviny musí umožnit připojení a správné zaostření kamery vč. filtrového kola viz požadavky na vědeckou kameru

Pozn.: V případě uvedeného požadavku na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, minimálně stejného standardu.

| Popis nabízeného zařízení, ze kterého musí vyplývat splnění požadovaných parametrů | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |

## Plně automatická montáž dalekohledu

Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky (povolená tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10 % za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent):

- polovidlicová ekvatoreální s přístrojovou nosností 120 kg a více

- umožňující plné řízení z PC a autonomní řízení z ručního ovladače

- řídící systém plně kompatibilní s platformou ASCOM

- konektivita – min. požadavky RS-232 nebo USB

- přesnost najíždění na objekty < 1 arc min.

- přesnost vedení dalekohledu bez přídavné pointace < 1 arc sec./ 10 min.

- rychlost přejezdu mezi objekty volitelná, nejvyšší rychlost min. 20°/s s plynulými rozjezdy a dojezdy s ohledem na zatížení přístroji

- bezvůlové převody (přímý náhon – direct drive), zajišťující mj. bezpečné zastavení při kolizi dalekohledu/montáže s pevnou překážkou

- absolutní snímače polohy, zajišťující znalost absolutní přesné polohy bez nutnosti kalibrace na objekty po opětovném zapnutí

Pozn.: V případě uvedeného požadavku na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, minimálně stejného standardu.

| Popis nabízeného zařízení, ze kterého musí vyplývat splnění požadovaných parametrů | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |

## Vědecká kamera vč. vybavení

Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky (povolená tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10 % za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent):

- vědecká chlazená, umožňující pořizování vědeckých snímků v hloubce 16ti bitů a pointaci hlavního dalekohledu jednotným software, dodávaným přímo výrobcem kamery

- snímač CMOS formátu Full Frame osazený čipem Sony IMX-455 (pixel size 3,76 µm), případně jiným kompatibilním čipem

- externí 7místné poziční filtrové kolo pro filtry formátu 50x50 mm

- součástí dodávky jsou dvě sady filtrů formátu 50x50 mm

- sada úzkopásmových filtrů optimalizovaných pro CMOS senzory, vhodné pro danou světelnost dalekohledu f/4.2 s propustností v pásmu lepší než 5 nm  - H-alfa, O III, S II a UV/IR blokační filtr ("L" filtr)

- sada fotometrických filtrů UBVRI

- řídící systém plně kompatibilní s platformou ASCOM

Pozn.: V případě uvedeného požadavku na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, minimálně stejného standardu.

| Popis nabízeného zařízení, ze kterého musí vyplývat splnění požadovaných parametrů | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |

Uchazeč potvrzuje, že veškeré komponenty tvořící technologický celek vědeckého astronomického dalekohledu splňují minimální technické parametry uvedené v této příloze zadávací dokumentace.

V (doplnit) dne (doplnit)

Jméno a podpis statutárního zástupce uchazeče